Општа болница Чачак

Број: 2801/1

22.03.2017.године

ЧАЧАК

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. и 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњење у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем 15 од 20.03.2017. године за партију II за јавну набавку Потрошни материјал за медицинске апарате са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (3-годишње потребе) у отвореном поступку ради закључења уговора о јавној набавци, објављено на Порталу јавних набавки 06.03.2017. године, наручилац доставља појашњење и врши измену за партију II :

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда  заведеног код наручиоца под бројем 15 од 20.03.2017. године поставило питање за партију  II  у делу техничких карактеристика за ставку 2, ставку 7 и ставку 9, тј. питања Да ли ће наручилац прихватити апарат тежине до 5 кг, Да ли ће прихавтити напредније облике комуникације од тражених дигиталног РС232 нпр. LAN, WiFi и Bluetooth, Да ли ће наручилац прихавтити сензоре типа који увек може да прати обе мождане хемисфере због праћења симетричности мождане активности?

Одговор наручиоца

Разматрајући захтев заинтересованог лица за изменом конкурсне документације налази исти основаним, па се мења конкурсна документација у делу техничких карактеристика за партију II  у тачкама 2, 7 и 9 и иста сада гласи:

Техничке карактеристике апарата:

- Неинванзивни портабл монитор који ради на принципу Биспекталног Индекса (BIS)

- Тежине до 5 кг, са могућношћу постављања на сталак

- Потребно је да из мерења двоканалног или по потреби четвороканалног EEG сигнала може да мери дубину анестезије  или дунине седације на скали од 0 до 100

- Мора да има могућност мануалног постављања горњих и доњих лимита као и могућност праћења трендова на главном екрану

- Треба да поседује екран осетљив на додир у боји који може да се подешава сходно потребама корисника. Осим података о BIS-и и EEG сигналу потребно је да може да мери и приказује на екрану следеће параметре: SQI (индикатор квалитета сигналаИ, EMG (индикатор мишићне активности), SR (однос супресије сигнала)

- Напајање монитора мора да буде преко централног енергетског напајања 220 V, са уграђеном акумулаторском батеријом, која омогућава до 45 минута рада без централног напајања.

- Потребно је да поседује два USB  порта да се подаци у току и после операције могу пребацити на USB меморију или одштампати, као и RS232 дигитални излаз, LAN, WiFi или Bluetooth за пренос података на рачунар, штампач или мулти-параметарски монитор.

- Потребно је да апарат поседује заштиту пацијената приликом дефибрилације.

- Мора да користи сензоре који имају могућност мерења дубине анестезије/седације у обе мождане хемисфере са Density Spectral Array (DSA) са приказом за обе хемисфере.

Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату

Управе за јавне набавке, број 00585 од 30.11.2015. године